2024年医疗设备采购第五次院内招标技术参数要求

附件1：核酸提取仪技术参数

- ▲1、用途：适用于开放式平台，项目至少包括：新型冠状病毒核酸检测、人乳头瘤病毒核酸提取、呼吸道病原体核酸提取、地中海贫血基因DNA提取，耳聋基因核酸提取。

- ▲2、采用磁珠分离技术，通过磁棒和磁套的运动实现磁珠的收集、释放、转移，进而完成血液、病毒、血清DNA核酸快速提取。

- ▲3、提取样本类型：血浆、血清、全血、宫颈分泌物、阴道分泌物、宫颈脱落细胞、粪便、生殖道拭子、鼻咽拭子、痰液、肺泡灌洗液等。

- ▲4、断电接续：意外断电后，重启仪器，实验可从停止处继续实验。

- 5、样本通量：1～48样本/次，兼容不同规格的提取试剂，全自动提取。

- 6、自主编程：可根据用户的需求，自主添加、编辑、删除提取程序。

- 7、处理体积：20ul-1000ul。

- 8、磁珠回收率：≥95%。

- 9、提取孔间差：CV＜3%。

- 10、提取时间：≤60分钟/次。

- 11、加热温度：实现裂解加热（室温至+120℃）与洗脱加热（室温至+120℃）。

- 12、震荡混合：多模式多档。

- 13、可提供软件终身免费升级。

- 14、可适用于多种类型的生物标本核酸提取，DNA和RNA均能提取。

- 15、仪器具备USB接口，便于升级优化程序。

- ▲16、售后服务：整机质保期不少于2年，质保期外供应商需提供终身上门维修服务，上门维修服务只收取零配件费。

附件2：核酸扩增仪（荧光定量核酸扩增仪）技术参数

- 1、设备用途：可用于病原体检测、基因表达分析、遗传基因检测、突变检测、拷贝数变异分析、高分辨率熔解曲线分析、基因分型分析等多种研究领域。

- 2、主要功能：在PCR过程中实时监测、实时在线显示反应过程

- ▲3、完全试剂开放，各种科研和临床试剂适用

- 4、适用于染料法及探针法荧光标记，采用普通的PCR薄壁管、96孔板等，消耗品成本低

- ▲5、可同时检测4色荧光

- ▲6、光源：免维护LED

- 7、检测器：高灵敏度光电传感器

- 8、激发/检测范围：470-630nm/510-665nm

- ▲9、荧光检测通道：不少于4个，可同时检测4个目标基因

- 10、检测灵敏度：能检测1拷贝人基因组DNA基因

- 11、分辨率：在单重反应中可区分1.33倍浓度差异

- 12、动态范围：10个数量级

- ▲13、扫描时间：多色快速整板（96孔）扫描小于10秒

- 14、具备双FAM通道快速扫描模式。

- ▲15、最大样品容量：96个

- 16、反应体系：10-50µl

- 17、具备出色的温控系统，保证整个反应过程中的温控精确、均匀一致、升降温快速，具备温控模块。

- 18、升降温方式：半导体Peltier加热/制冷

- 19、样本最大升温速率≥3.6°C/秒

- 20、样本最大降温速率≥2.5℃/秒

- 21、温度均一性：≤±0.2°C

- 22、温度准确性：≤±0.2°C

- 23、温度范围：4-99°C

- 24、数据分析模式：绝对定量、相对定量（△△CT）、相对定量（双标准曲线）、核酸熔解曲线、高分辨率熔解曲线（HRM）、蛋白热稳定性、基因分型分析功、终点荧光（阴阳性鉴定）分析等。

- 25、数据导出：Excel或txt、用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为 PDF。

- ▲26、附件：配备计算机及分析软件。软件具有实验报告功能，可通过规则设置预设判定条件，自动完成结果判定。

- ▲27、网络连接：可实现与LIS双向数据传输功能，相关费用包含在投标报价内

- ▲28、售后服务：整机质保期不少于3年，质保期外供应商需提供终身上门维修服务，上门维修服务只收取零配件费。