等离子双极电切电凝系统技术参数

1、等离子双极电切电凝系统一套（含：等离子主机、双极电极、流体控制器、脚踏开关），具有等离子双极电切和电凝的手术功能，适用于鼻喉科手术中对人体软组织做切割、凝血，适用于成人及儿童。

▲2、额定输出频率 ≥300KHz，切割模式下最大输出功率小于350W

▲3、凝血模式：最大输出功率小于120W

4、工作状态显示为LCD液晶屏显示，多界面可显示：动态阻抗、电极状态和切凝的模式、功率等。（提供相关证明文件）

▲5、能自动识别不同代码双极电极切割模式或凝固模式输出的默认功率，并可增减与显示。（提供相关证明文件）。

6、具有超负荷保护装置，当遇到过载时屏幕有提示。

7、主机具有自动检测刀头和附件连接功能，如果连接不好，主机会有报警声音提示，减少误操作。

8、双踏板脚踏开关，双踏板带吸引控制，双脚踏具有防水功能。

9、流体控制器，用于配合出水电极，控制电极水流起停吸附同步完成。

10、专用双极电极（双极勾状电极），正负一体式双极电极，具有盐水下气化、消融、凝血、吸引等功能。

11、具有多种形状的消融电极（多形状电极），有可配套用多种手术的消融电极可选择。

▲12、等离子刀头有重复使用与一次性使用两种可选，配备可重复使用的等离子刀头不少于2把。

- 13、治疗温度。低温微创、安全、精确，40-70℃范围内完成汽化、打孔、消融和止血三大功能。

- ▲14、售后服务：整机质保期不少于3年，质保期外供应商需提供终身上门维修服务，上门维修服务只收取零配件费。