附件：

2025年医疗设备采购第三次院内招标技术参数要求

宫腔电切镜技术参数

- 1、内窥镜：视向角12°，Φ4×302mm。

- ▲2、景深范围：3mm～50mm。

- ▲3、中心分辨率：≥2.5 C/°。

- 4、工作长度：≥179mm。

- 5、光谱显色指数Ra：85。

- 6、有效光度率DM：1000。

- 7、镜管外鞘：Fr 26×180mm。

- 8、内鞘：Fr24。

- 9、操作器：被动式，工作手件、内鞘、外鞘之间为快速卡锁式装接设计。

- ▲10、能匹配德国狼牌内窥镜使用

- ▲11、售后质保：整机质保期不少于3年，质保期外供应商需提供终身上门维修服务，上门维修服务只收取零配件费。

- 12、配置明细（包括但不限于）

| - 序号 | - 品 名 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 电切内窥镜及附件 | - 1套 |
| - 1.1 | - 12°膀胱镜 | - 1支 |
| - 1.2 | - 操作器 | - 1支 |
| - 1.3 | - 内鞘 | - 1支 |
| - 1.4 | - 外鞘 | - 1支 |
| - 1.5 | - 光插 | - 1只 |
| - 1.6 | - 消毒盒 | - 1件 |
| - 1.7 | - 高频转接线 | - 1条 |
| - 1.8 | - 电切环 | - 3支 |

空气压力波治疗仪技术参数

- 适应症：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变等引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，预防静脉血栓的形成，减轻肢体水肿。

- ▲2、适用于孕妇的肢体护理。（提供说明书复印件或彩页或第三方检测报告）

- ▲3、操作及配置：≥5寸全触摸屏操，屏幕亮度可调节，支持屏幕保护、息屏功能，主界面可显示实时治疗压力。

- 4、通道数：两路通道。

- 5、充放气方式：可双通道同时、交替、按顺序充放气。

- 6、多种气囊腔道数：有单腔道、三腔道、四腔道、八腔腔道。

- ▲7、具有不少于6种气囊类型。

- ▲8、具有自动血液回盈检测功能。

- ▲9、压力范围：0-200mmHg，压力调节方式：可调节每腔压力值，可调节每腔压力差，调节步进1mmHg，具有零压跳过功能。

- ▲10、治疗方案：≥6种，含专业防栓梯度压力(DVT治疗)方案，手部气囊(KF)专用方案。

- 11、治疗模式：具有循环和梯度治疗、手部康复等治疗模式。

- 12、治疗时间：治疗时间1-99分钟可调，支持不间断治疗方案。

- ▲13、内置电池功能：具备内置电池，交直流两用，待机时间≥25小时。

- 14、噪声抑制：具备超静音噪声抑制技术，噪音≤60dB。

- 15、无线扩展功能：支持选配连接空气波中央工作站使用。

- 16、故障自诊断及报警功能：具有故障自诊断及超压、欠压报警功能，有语音和屏幕双重报警提示。

- ▲17、售后质保：整机质保期不少于3年，质保期外供应商需提供终身上门维修服务，上门维修服务只收取零配件费。

- 18、配置明细（包括但不限于）：主机2台、肢体压力套（下肢）3套、连接管路、电源线、推车2台。

动态血压计技术参数

- 彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果。

- ▲体积小，重量≤160g，方便受检者佩戴。

- 扇形设计的袖带和手臂的贴合，保证患者佩戴舒适性；袖带延长管连接处采用自锁结构，能够快速连接、更换袖带。

- ▲灵活的数据传输方式，支持USB数据线及蓝牙通讯两种传输方式传输数据，高效快捷。

- 防水等级要求：支持IP22防水等级。

- 供电要求：直流电源，2节AA电池供电。

- ▲支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析。

- 支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况。

- 数据存储器要求：闪存储存，至少可存储300组数据。

- 测量方法要求：示波法。

- 量程要求：0 mmHg~300 mmHg，精度：±3mmHg。

- ▲血压测量范围：收缩压：25mmHg ~290mmHg，舒张压：10mmHg ~250mmHg，最大平均误差：±5mmHg ，最大标准偏差：≤8mmHg

- ▲脉率测量范围要求：40 bpm~240 bpm

- ▲过压保护要求：当血压测量压力值超过297mmHg±3mmHg时，开启过压保护 。

- 监测时长：24小时。

- 监测间隔要求：监测间隔可多种时间段选择。

- 安全系统要求：最大充气气压为300 mmHg，最大测量时常为120s。

- 能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论。

- 具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找。

- ▲可自动删除已读取数据，防止病人数据混淆。

- 具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具，能够更加直观的分析数据。

- ▲支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断。

- 具备智能加压技术，应用自适应测量技术，提高患者舒适度。

- 相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间。

- 提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置，灵活的配置满足多样化的需求。

- 数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息。

- 支持与同品牌信息化系统集成，可实现数据传输功能。

- ▲网络功能：仪器可连接LIS系统和HIS系统，相关费用包含在投标报价内。软件终身免费升级。

- ▲售后质保：整机质保期不少于2年，质保期外供应商需提供终身上门维修服务，上门维修服务只收取零配件费。

- 配置要求（须包含但不限于以下配置）：

- 动态血压记录器 1台

- 动态血压监测仪分析软件 1套

- 碱性电池 2个

- 成人型可重复用血压袖套M 2个

- 成人型可重复用血压袖套L 1个

- 动态血压延长管 1条

- USB数据通讯线  1条

- 便携袋 2 个

- 蓝牙适配器 1个

- 腰带 1条

- 电池充电器 1个